## Slide 1: Многоцелевая дифракционная и радиографическая установка.
1НИЦ КИ, г. Москва.
2ИЯИ РАН, г. Троицк, г. Москва,
3ООО МП Реабин, г. Москва.
1 Соменков В.А., 1 Глазков В.П., 1 Подурец К. , 1 Е.С. Коваленко,1 Эм В.Т.,1 Гуреев А.И.
2Садыков Р.А., 1,2Аксенов С.Н., 1,2Трунов Д.Н., 2Столяров А.А., 2Алексеев А.А.
3Важенцев А.И.

## Slide 2
f
Принцип нейтронной
радиографии
L/D- отношение длины коллиматора к эффективному диаметру апертуры
T - Время экспозиции
Пространственное разрешение

## Slide 3: Стенд нейтронной радиографии
f
На сегодняшний день, два радиоизотопных источника можно использовать для нейтронной радиографии. Первый это 241 Am/B ,второй 252 Cf. 252 Cf имеет период полураспада 2,6 года и является лучшим радиоизотопным источником для нейтронной радиографии из-за его чрезвычайно высокого нейтронного выхода, низкой средней излучаемой энергии нейтронов и небольшого размера. 252 Cf испускает нейтроны спонтанного деления со средней энергией нейтронов 2 МэВ и 4,3 х 109 нейтронов/секунда на кюри или 2,3 х 106 нейтрон/секунда на микрограмм 252 Cf.
252Cf -1мг Коллиматор радиальный,
Базовый поток 2*107 см-2 с-1
Типичные характеристики пучка:
- Интенсивность 104 см-2 с-1
- Соотношение L/D=12
- Cd соотношение 5-20
L/D – L- длина коллиматора,D- его диаметр

## Slide 4: Применение
f
1. Неразрушающий метод контроля сплошности твердых тел
2. радиография поляризационными нейтронами
3. Фазовая контрастная интерферометрия

## Slide 5: Многоцелевая радиографическая установка ДРАКОН расположена на выведенных пучках тепловых нейтронов на реакторе ИР-8 служит для неразрушающего исследования больших (до 100 кг) и малых объектов. С помощью установки можно производить нейтронно- и гамма радиографические исследования образцов на различные трещины, внутренние(скрытые) дефекты, не разрушая при этом сам образец. Сам термин радиография означает неразрушающий метод контроля сплошности твердых тел, основанный на просвечивании объекта ионизирующим излучением и регистрации фотографическим методом прошедшего через объект излучения. Также на установке возможно производить томографические исследования. Общая схема установки изображена на рисунке.
Введение

## Slide 6
План установки
1-коллиматор, 2-монохроматор,3-вторая коллимационная система,4-узел образца,
5-детектор, 6-подвижная защита, 7-ловушка, 8-борполиэтилен, 9-биозащита.

## Slide 8
Установка оснащена двойным монохроматором,и это позволяет варьировать длину волны падающего излучения, тем самым мы можем добиваться максимальной контрастности при радиографии.

## Slide 10
Использование нескольких типов детекторов нейтронного излучения
(CCD камера,
IP пластины, детектор на основе IP)
позволит охватить огромный спектр задач. Например, использование детектора на основе CCD позволяет отслеживать динамические изменения происходящие в образце, т.к. обладает малым временем считывания.
А детекторы на основе Image plates обладают отличной чувствительностью, что позволит исследовать образцы состоящие из материалов, которые сильно поглощают нейтронное и/или гамма излучение.

## Slide 11: Используемые детекторы нейтронов
В составе установки планируется использовать различные типы детекторов нейтронов и гамма излучения. Детекторы планируется менять в зависимости от типа эксперимента.
1.Нейтроно- и гамма чувствительные пластины детектор типа Image Plate фирмы Fuji BAS-IP с считывателем: размер 20х25см. Динам. Диапазон5порядков.
2. Детектор типа IP marresearch Mar345
Диаметр Image plate: не менее 300 мм
Диаметр площади сканирования: от 180 - 345мм;Размер пикселя: 100 - 200 µм2;
Динамический диапазон: 0 - 131000 (17 бит);
Cтирающая лампа: галогеновая лампа: R7S 11x80mm, 250В; Время жизни: 2000 часов (около 100.000 сканирований);
3. Детектор типа CCD со сменными пластинами сцинтиллятора
Матрица Kodak KAI-110022;
Разрешение 4004х2674 пикселей;
Сцинтилляционный экран 200х200 мм
Объектив Nikon 50мм f/1.2
Сцинтиллятор Swiss RC-TRITEC

## Slide 12
f
Состав: запоминающий люминофор BaFBr:Eu2+ ->конвертер Gd2O3
Пластины Fuji BAS IP ND

## Slide 13: Система считывания
f
Основные характеристики считывателя IP Fuji BAS-2500
- Максимальный размер считывания: от 20 x 25 см до 25х40 см;
- Размер пикселя: 50 – 200 мкм
- Время считывания: 2-7 мин в зависимости от размера пикселя
- Динамический диапазон:4 или 5 порядков, 16 бит
- Поддерживаемые IP: серия Fuji BAS-IP

## Slide 14: Высокоточный многоосевой стол перемещения образца
Стол образца представляет 7-осевой мехатронный силовой модуль для высокоточного перемещения исследуемого образца и детектора относительно пучка частиц.
Управление томографом полностью автоматизировано и сопряжено с блоками детектора, двойного монохроматора, компьютера сбора данных.
Программно-аппаратная часть спроектирована так, что пользователь может самостоятельно задавать параметры экспериментов, а также писать программы любых измерений под конкретную научную работу.

## Slide 18: фото

## Slide 20: Количество управляемых осей 7 Количество одновременно двигающихся осей до 6 Угловая точность гониометра ( большого поворотного стола), град.0.008 Угловая точность поворотных столов образца и детектора, град.0,01 Ход по оси X, мм 900 Ход по оси Y, мм 180 Ход по оси Z, мм 160 Точность позиционирования ортогональных координат, мм 0,02 Полный угол разворота гониометра, град. 206 Габаритные размеры, мм 1000*900*800 Вес, прибл., кг 600
Технические параметры